- GB/T 5126-85铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法

中华人民共和国国家标准

铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 GB/T5126-85

本标准适用于以外穿通式涡流探伤方法检测冷拉航空高压导管、普通导管及一般用途的薄壁圆管。被检管材外径Φ6~22mm；壁厚0.5~1.5mm。

1 检测原理

管材纵向通过一种或几种频率的交流电流激励线圈，线圈的电性能由于管材的接近而变化，这种变化取决于线圈与管材间的距离、管材的几何尺寸、导电率和导磁率、以及管材的冶金与机械缺陷。当管材通过线圈时，由于管材的这些变量差异，所引起的电磁效应的变化产生了电信号，信号经过放大和转换后驱动报警或显示的装置，进行报警、记录以及分选，最终检测出有缺陷的管材。

2 一般规定

2.1 管材应在精整加工后，最终热处理前或后的状态下进行探伤。

2.2 被检管材表面应光滑、清洁、端部无毛刺。弯曲度和椭圆度应符合有关标准要求。

2.3 执行本方法的操作人员应具有有关学会考核并认可的Ⅱ级或Ⅱ级以上涡流探伤资格。

3 仪器和设备

3.1 探伤仪器

探伤仪器应能以适当频率（1~125kHz）的交流电流激励线圈，并能检测出线圈电磁信号的变化。

3.2 检测线圈

环绕式检测线圈应能在管材内部产生感应电流，并能检测出管材的电特性变化。

3.3 传动设备

传动设备应能使管材以均匀的速度，在线圈和管材或两者最小的振动下，平稳地通过线圈，并使两者保持良好的同心度。

4 标准试样

标准试样用于调整和校验探伤仪器和传动设备，以保证探伤灵敏度、重复性和分辨能力在规定范围内，并作为验收标准。

4.1 标准试样的制备

4.1.1 制作标准试样的管材，应与被检管材的合金牌号、热处理状态、规格相同。

4.1.2 制作标准试样的管材，不应有表面凹凸和其他明显缺陷，也不应有超过有关标准规定的弯曲和椭圆度。

4.1.3制作标准试样的管材长度为2m，沿其管材径向垂直钻制两组通孔，一组为da标准孔，一组为db标准孔，每组三个。相邻两孔间的纵向距离为150mm，三孔周向分布相差120°±5°。孔至管材任何一端的最小距离为500mm。

4.1.4 制作标准试样的管材，不应有大于da标准孔指示的80%任何噪声指示。

4.1.5 标准试样尺寸和标准孔分布应符合下图规定。

标准试样示意图

4.2 钻制标准孔的要求

a. 所有da、db标准孔均为通孔；

b. 孔径允许偏差±0.05mm；

标准试样及标准孔规格、尺寸见下表。                                mm

| 标 准 试 样 规 格 | 标 准 孔 直 径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁 厚 0.50~1.50 | A 级 |  | B 级 |  |
| 直 径 | da | db | da | db |
| 6 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.60 |
| 7 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.60 |
| 8 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.60 |
| 9 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.70 |
| 10 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.70 |
| 11 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| 12 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| 13 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
| 14 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
| 15 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
| 16 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
| 17 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.10 |
| 18 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.10 |
| 19 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1.20 |
| 20 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1.20 |
| 21 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| 22 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |

c. 孔向垂直度允许偏差不大于5°。

4.3 标准试样及标准孔规格、尺寸应符合表规定。

A级用于高压航空导管、普通导管。B级用于一般用途圆管。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附加说明：

本标准由中华人民共和国冶金工业部、中国有色金属工业总公司提出。

本标准由东北轻合金加工厂负责起草。

本标准主要起草人阎保魁、李宗伯。

国家标准局1985-04-24发布             1986-02-01实施