- ZB Y315-85５００千伏以下工业Ｘ射线探伤机防护规则

中 华 人 民 共 和 国 专 业 标 准

ZB Y315-85

５００千伏以下工业Ｘ射线探伤机防护规则

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本规则适用于500千伏以下工业Ｘ射线探伤机(以下简称为Ｘ射线机)的生产和使用。

1防护要求

1.1 漏射线照射量率

Ｘ射线机在额定工作条件下，距Ｘ射线管焦点１m处的漏射线照射量率，应符合表1的规定。

表１

━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

管 电 压     │     漏射线照射量率：库仑/千克小时(毫伦/小时)

─────────┼──────────────────────────

＜150    │           ＜2.58/100000    (100)

─────────┼──────────────────────────

≤200    │           ＜6.45/100000   (250)

─────────┼──────────────────────────

＞200   │           ＜1.29/10000   (500)

━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.2 控制器

1.2.1 控制器必须安设Ｘ射线管电压的通、断显示装置。

1.2.2 控制器必须安设Ｘ射线管电压和管电流显示装置。

1.2.2 工作在固定的管电压或固定的管电流的Ｘ射线机须在控制器上标明上管电压或管电流的数值。

1.2.4 控制器必须安设照射时间显示装置。

1.2.5 控制器必须安设高压接通时的外部报警或指示装置。

1.3 Ｘ射线管头

1.3.1 移动式或固定式的Ｘ射线机管头组装体应能在任何需要的位置上锁紧。

1.3.2 Ｘ射线管头窗口孔径不得大于允许最大有用射线束射出所需尺寸。

1.3.3 Ｘ射线管头必须具有如下标志：

a. 制造厂名称或商标;

b. 型号及顺序编号;

C. Ｘ射线管的额定管电压，额定管电流;

d. 出厂时间;

e. 焦点的位置。

1.4 连结电缆

携带式Ｘ射线机，控制器与Ｘ射线管头的连结电缆不得短于20m。

1.5 产品说明书

产品说明书应注明Ｘ射线机的主要防护性能。

2Ｘ射线机漏射线照射量率的测试

2.1X射线机按额定工作规程工作，用三个1/10值层的吸收材料[ 参见附录（补

充件）]，屏蔽Ｘ射线窗口，用剂量仪测定距Ｘ射线管焦点1m处各方向上(窗口视野除外)的漏射线照射量率。

2.2 防护监测的总不确定度应小于30%。

3验收规则

3.1 Ｘ射线机的防护性能是否符合本规则的规定，应由生产单位技术检验部门进行检验，合格后有关部门方可验收。

3.2 型式试验每年不得少于一次，凡属下列情况之一者应按本规则做型式试验。型式试验报告应送交当地放射卫生防护部门备案，a、c两种情况下应会同当地放射卫生防护部门一起进行型式试验。

a. 试制的新产品投产前(包括老产品转厂投产前);

b. 不经常生产的产品再次生产时;

C. 在设计、工艺或材料有重大改变时;

d. 对成批大量生产的产品进行抽查和同类产品质量评比时。

4工业探伤用Ｘ射线防护规则

4.1 固定工作时控制范围：在接触Ｘ射线过程中将人体可能在一年内由外部接受的辐射当量剂量在0.015希沃特(Ｓv)以上的这个范围作为射线防护的控制范围，并给以标志，标志必须清晰可见，至少要有“禁入Ｘ射线区”这种字句，控制范围界线的当量剂量率从使用的Ｘ射线机的工作数据中求得。

4.1.2 流动工作时的控制范围：在使用移动式或携带式Ｘ射线机进行无损检测时，将能测量到的当量剂量率在0.04毫希沃特/小时以上的范围作为控制范围，控制范围内未经许可的检验人员不得进入。

注：0.04毫希沃特/小时是按照每星期总的接触时间为7.5h规定的，如果已知实际总接触时间，而且偏离以上数值，实际总接触时间又在长期内不变时，控制范围剂量率的最大值允许按下列公式计算：

0.3

Ｈ＝───

t

式中：Ｈ---当量剂量率           单位:：毫希沃特/小时

t ---总接通时间           单位:：小时/星期

4.1.3 监测范围：将人体在一年内可能接受辐射当量剂量在0.0015希沃特(Ｓv)附近的区域作为监测范围。监测范围邻近于控制范围。

4.2 防护设施

4.2.1 探伤试验室的设置必须充分考虑周围环境安全，探伤室必须与控制室分开。

4.2.2 探伤试验室的主屏蔽墙壁按有用线束的屏蔽要求设计。

4.2.3 探伤室的窗口必须设置在非有用线束投照方向墙壁上，屏蔽防护效果应与同侧墙等效。

4.2.4 必须在探伤试验室外安设工作指示灯，并安装连锁装置，只有在门关闭后才能实现照射。

4.2.5 对停留在控制范围的人员必须进行个人剂量监测。

4.2.6 在流动工作时，Ｘ射线机型号和工作方式每次变动都应重新确定安全距离。

4.2.7 工业探伤用Ｘ射线防护管理参见附录Ａ(参考件)。

附   录   Ａ

工业探伤用Ｘ射线防护管理

(参考件)

A1 Ｘ射线机生产单位和使用单位应设置合格的专(兼)职人员负责本单位的射线防护工作，负责制订和执行必要的射线防护措施，各单位必须把任命的负责人报告给主管部门。

A2 应把拟定使用的Ｘ射线机事先向地方主管部门报告，报告应附上防护检验合格证书。

A3 使用单位对Ｘ射线机和防护设施应建立技术档案，检修情况应及时登记归档。

A4 说明书必须表明Ｘ射线机上所设置的防护器件细目，以便使用者能建立安全条件，也应详细说明在哪些情况下，机器所提供的防护应有附加的防护作为补充。

A5 凡新建、扩建、改建的Ｘ射线探伤试验室，在地址和建筑物、防护设施等方面,必须符合本规则的要求。

A6 建筑设计应预先由当地放射卫生防护部门审查，投入使用前应经卫生防护部门检查，合格后方可使用。

A7 接触Ｘ射线的工作人员，应有个人剂量和健康档案，该档案应随工作人员调动,原单位应保留抄件。

A8 对准备从事接触Ｘ射线工作的人员必须进行体格检查，工作后要定期检验。凡发现接触Ｘ射线工作的人员出现不适应症应及时采取必须措施。

附   录   Ｂ

Ｘ射线防护材料十分之一值厚度

(补充件)

表Ｂ       强衰减的宽Ｘ射线束的近似十分之一厚度

━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ｘ射线管电压   │                十分之一值厚度(cm)

├─────────────┬───────────

千伏       │           铅           │    混   凝   土

─────────┼─────────────┼───────────

50        │          0.018           │          1.3

100        │          0.084            │          5.5

150        │          0.096            │          7.0

200        │          0.14             │          8.6

250        │          0.29             │          9.0

300        │          0.57             │         10.0

400        │          0.82             │         10.0

━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━

附加说明:

本标准由丹东仪表研究所提出并归口。

本标准由丹东仪表研究所负责起草。

本标准主要起草人：贺国栋

本标准委托丹东仪表研究所负责解释。

机械工业部1985-12-12发布        1986-07-01实施