- JB/T 5455--91 金 属 陶 瓷X 射 线 探 伤 机

中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 5455--91

金 属 陶 瓷X 射 线 探 伤 机

──────────────────────────────────

1主题内容与适用范围

本标准规定了固定式（移动式）金属陶瓷管Ｘ射线探伤机产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于额定电源电压为交流220、380Ｖ或220/380Ｖ、50ＨZ的完全防电击固定式（移动式）金属陶瓷管Ｘ射线探伤机（以下简称为Ｘ射线机）。

2引用标准

GB 2829    周期检查计数抽样程序及抽样表

GB 191     包装储运指示标志

ZB Y201    工业Ｘ射线机 通用技术条件

ZB Y203    固定式（移动式）工业Ｘ射线探伤机  技术条件

ZB Y315    500千伏以下Ｘ射线探伤机  防护规则

ZB Y316    工业Ｘ射线探伤机  性能测试方法

ZB N78 001 工业Ｘ射线探伤机  主参数系列

ZB N78 002 工业探伤用Ｘ射线管 通用技术条件

ZB Y002    仪器仪表包装运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

ZB Y003    仪器仪表包装通用技术条件

ZB N70 001 试验机与无损检测仪器型号编制方法

3产品分类

3.1 产品型号

3.1.1 Ｘ射线机产品型号应按ZBN70 001有关条文编制。

3.1.2 Ｘ射线机产品型号的完整形式应由如下五部分组成:

┏━┓   ┏━┓   ┏━┓   ┏━┓   ┏━┓

┃Ⅰ┃   ┃Ⅱ┃   ┃Ⅲ┃   ┃Ⅳ┃   ┃Ⅴ┃

┗━┛   ┗━┛   ┗━┛   ┗━┛   ┗━┛

─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─   ─┬─

│       │       │       │       │

│       │       │       │       └──改进序号

│       │       │       └───────主参数

│       │       └────────────型

│       └─────────────────组

└──────────────────────类

图中  Ⅰ表示Ｘ射线探伤机类； Ⅱ表示Ｘ射线探伤机类中的组，分携带式和固定式（移动式）两组； Ⅲ表示组中再分各种型的Ｘ射线探伤机； Ⅳ表示Ｘ射线探伤机的主要参数由额定管电压和额定管电流组成；Ⅴ表示某型Ｘ射线探伤机改进设计序号标志。

例

Ｘ     Ｙ    Ｄ──１５２０    Ａ

─┬─  ─┬─  ┬─   ─┬─   ─┬─

│     │   │       │       │

│     │   │       │       └─第一次改进

│     │   │       └──────额定管电压１５０ＫＶ

│     │   │                                   额定管电流２０ｍＡ

│     │   └───────────工频、定向、油绝缘金属陶瓷管

│     └──────────────固定式(移动式)

└──────────────────Ｘ射线探伤机

3.2 Ｘ射线机的主要参数应符合ZB N78 001中2.2条的规定。

4技术要求

4.1 制造规程

Ｘ射线机应按规定程序批准的图样及文件制造。

4.2 环境条件

4.2.1 Ｘ射线机按照规定的工作规程，应在下列条件下正常工作。

a. 海拔高度不超过1000m（超过1000m，用户可与制造厂协商解决）。

b. 环境温度为2─40℃。

c. 空气相对湿度不大于85%。

d. 电源电压波动应不超过额定电源电压的±10%。

4.2.2 Ｘ射线机运输、运输贮存环境条件应符合ZB Y201中1.6.2条规定。

4.3 使用性能

4.3.1 Ｘ射线机的穿透力应符合ZB Y203中2.2条规定。

4.3.2 Ｘ射线机的透照灵敏度应符合ZB Y201中1.1.3条规定。

4.3.2 Ｘ射线机的Ｘ射线辐射圆锥角应符合ZB Y201中1.1.4条规定。

4.3.4 Ｘ射线机的Ｘ射线辐射场均匀性应符合ZB Y201中1.1.5条规定。

4.3.5 计时器应符合ZBY203中3.6.3条规定。

4.3.6 Ｘ射线机管电压误差应符合ZB Y201中1.1.7条规定。

4.3.7 在具体型号的Ｘ射线机产品标准中应规定管电压和管电流调节范围。

4.3.8 Ｘ射线机的焦点尺寸应符合ZB N78 002 中1.1.3、1.1.3.1和1.1.3.2条规定。

4.3.9 在具体型号的Ｘ射线机产品标准中应规定管电压和管电流强度。

4.3.10 Ｘ射线管头支承装置应具备三个自由度并调节灵活，小车应能自由移动,具备刹车装置。

4.3.11 Ｘ射线机应具备过电流、过电压、失毫安及冷却液流量和温度保护装置。

4.3.12 在具体型号的Ｘ射线机产品标准中应规定高压发生器（含变压器油）和控制器的清洁度。

4.4 稳定性

Ｘ射线机按照额定工作规程连续工作10次应无异常现象。

4.5 卫生、安全和环境保护的要求

4.5.1 Ｘ射线机的漏射线照射量率应符合ZB Y315中1.1条的规定。

4.5.2 Ｘ射线机的低压回路绝缘性能应符合ZB Y201中1.2.1.1a、b的规定。

4.5.3 Ｘ射线机的高压回路绝缘强度应符合ZB Y201中1.2.1.2条规定。

4.5.4 Ｘ射线机的高压变压器绝缘性能应符合ZB Y203中3.2.4条规定。

4.5.5 Ｘ射线机的灯丝变压器初级对地绝缘电阻应大于5ＭΩ，初级对地绝缘强度耐1000Ｖ工频交流电压，保持1min应无异常。

4.6 耗能指标

Ｘ射线机的总耗电功率应符合ZB Y203中2.3条规定。

4.7 外观要求

Ｘ射线机的外观质量应符合ZB Y201中1.4条规定。

4.8 主要零部件的要求

4.8.1 冷却装置在工作状态下应无泄漏现象。

4.8.2 高压发生器箱体应无渗漏现象。

4.8.3 Ｘ射线管应符合ZBN78002中有关规定。

4.8.4 高压电缆应符合ZBY203中3.4条规定。

4.8.5 控制器应符合ZBY203中3.6.1、3.6.2、3.6.3条规定。

5试验方法

5.1 除非特别指明，试验的环境条件为ZB Y315中1条规定的试验条件。

5.2 下列各条试验项目按ZBY316中有关条进行试验。

5.2.1 电源电压波动时正常工作试验按ZB Y316中2.1条进行。

5.2.2 穿透力试验按ZBY316中2.2条进行。

5.2.3 透照灵敏度试验按ZBY316中2.3条进行。

5.2.4 Ｘ射线辐射圆锥角试验按ZB Y316中2.5条或2.6条进行，以2.5条为仲裁试验方法。

5.2.5 Ｘ射线辐射场均匀性试验按ZB Y316中2.5条或2.6条进行，以2.5条为仲裁试验方法。

5.2.6 计时器计时误差试验按ZBY316中2.8条进行。

5.2.7 管电压误差试验按ZBY316中2.9条或2.10条或其它等效方法进行，以2.9条为仲裁试验方法。

5.2.8 管电压稳定度按ZBY316中3.7条和3.8条进行。

5.2.9 管电流稳定度试验按ZBY316中3.9条和3.10条进行。

5.2.10 过电压保护试验按ZBY316中3.3条进行。

5.2.11 过电流保护试验按ZBY316中3.4条进行。

5.2.12 温度保护试验按ZBY316中3.5条进行。

5.2.13 连续额定工作稳定性试验按ZB Y316中3.6条进行。

5.2.14 低压回路绝缘性能试验按ZB Y316中3.1条进行。

5.2.15 高压回路绝缘强度试验按ZB Y316中3.2.2.2条进行。

5.2.16 总耗电功率试验按ZBY316中2.12条进行。

5.3 运输、运输贮存环境试验按ZB Y201中3.21条进行。

5.4 管电压和管电流调节范围按ZB Y201中3.7条进行。

5.5 焦点尺寸误差试验按ZBN78 002中附录Ａ进行。

5.6 漏射线照射量率试验按ZBY315中2条进行。

5.7 清洁度试验

a. 控制器箱体内杂质：将控制箱体内杂质及控制器元件上杂质收集在一起，用精确度为毫克级的天平称重。

b. 高压发生器中杂质：将高压发生器中油用滤低过滤，用有机溶液清洗滤纸后，将滤纸烘干，把过滤所得物用精确度为毫克级的天平称重。

5.8 冷却液流量保护装置试验

Ｘ射线机正常工作时，慢慢调整冷却液流量使之变小，当流量小于规定值约为Ｌ/min时，观察高压回路能否自动断开。

5.9 失毫安保护装置试验

当管电流处于1/2倍额定管电流时，将管电压调至可能达到的最低值，迅速将管电流调为零，观察并记录调零后至高压回路断开时间。

5.10 下列各条应抽测零部件并按零部件检测方法进行检测。

5.10.1 高压发生器箱体密封性按ZB Y201中3.18.2条进行试验。

5.10.2 高压电缆性能按ZBY201中1.2.1.2条规定做耐压试验。

5.10.3 高压变压器绝缘性能按ZBY203中3.2.4条规定进行试验。

5.10.4 灯丝变压器绝缘性能按ZBY201中1.5.3条中规定进行试验。

5.10.5 冷却装置按ZBY203中3.5条规定进行试验。

5.10.6 管头支持装置机械运动性能按ZB Y203中3.7条规定进行试验。

6检验规则

6.1 凡出厂的Ｘ射线机须经制造厂质量检查部门按出厂检验项目检验，签发产品合格证后方能出厂。

6.2 出厂检验项目

a. 穿透力;

b. 透照灵敏度;

c. 辐射场均匀性;

d. 计时器计时误差;

e. 管电压和管电流调节范围;

f. 过电压保护;

g. 过电流保护;

h. 外观质量;

i. 低压回路绝缘性能;

j. 冷机状态高压回路绝缘强度。

6.3 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a. 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;

b. 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时;

c. 正常生产时，每年应进行一次检验;

d. 产品长期停产后，恢复生产时;

e. 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;

f. 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

6.4 型式检验项目

a. 全部出厂检验项目;

b. 电源电压波动时正常工作;

c. 运输、运输贮存环境试验;

d. Ｘ射线辐射圆锥角;

e. 管电压误差;

f. 焦点尺寸误差;

g. 管电压稳定度;

h. 管电流稳定度;

i. 管头支持装置机械运动性能;

j. 温度保护;

k. 失毫安保护;

l. 冷却液流量保护;

m. 清洁度;

n. 漏射线照射量率;

o. 连续额定工作稳定性;

p. 热机状态高压回路高压绝缘强度;

q. 高压变压器绝缘性能;

r. 灯丝变压器绝缘性能;

s. 总耗电功率;

t. 高压发生器箱体;

u. 冷却装置;

v. 高压电缆;

w. 包装检验。

6.5 产品抽样、组批与判定

6.5.1 对产品进行周期检验时按GB 2829进行随机抽样，采用一次抽样方案，每批产品数不小于6台。从仓库批中抽取样本，对于连续批允许随机在生产厂的生产线末端抽样，保证样本与总体的一致。

6.5.2 采用判别水平Ⅰ、产品不合格质量水平（RQL）为30、样本大小n=3、合格品判定数Ａｃ＝0、不合格判定数Ｒｃ＝１。

6.5.3 对产品检验时，样本中有一个重缺陷判定为不合格，样本不多于一个轻缺陷为合格。在具体型号的Ｘ射线机产品标准中应规定产品各项技术指示的缺陷类别。

7标志、包装、运输、贮存

7.1 Ｘ射线机控制器应在控制器面板上固定标牌，其内容包括下列各项：

a. 制造厂名;

b. 部件名称;

c. 出厂编号;

d. 出厂日期;

e. 供电电源、电压、频率、相数;

f. 最大消耗功率。

7.2 Ｘ射线机高压发生器应在其明显的适当位置固定标牌，其内容包括下列各项：

a. 制造厂名;

b. 部件名称;

c. 出厂编号;

d. 生产日期;

e. 次级绕组的额定电压（最大值），千伏;

f. 次级绕级的最大电流（平均值），毫安。

7.3 Ｘ射线机的管头上应在适当的位置固定名牌，其内容包括下列各项：

a. 制造厂名;

b. 部件名称;

c. 出厂编号;

d. 生产日期;

e. Ｘ射线管额定电压，千伏;

f. 有效焦点尺寸，毫米。

管焦点位置应标在管头的外表面。

7.4 包装箱应牢固，并符合ZBY003中有关条例规定。

7.5 包装箱外壁标志清晰，不应因时间经久、搬运磨擦和淋雨而模糊不清，其内容包括：

a. Ｘ射线机名称、型号;

b. 收货单位和地址;

c. 发货单位和地址;

d. 包装箱外型尺寸和毛重;

e. 标有"向上"、"轻放"、"防潮"等文字符号。

7.6 包装运输应符合GB191中有关规定。

7.7 包装箱内应附有下列文件:

a. 装箱单;

b. 产品合格证;

c. 产品使用说明书。

7.8 运输应在有盖的运输工具中运行，避免剧烈碰撞。

7.9 贮存应在仓库中，室温5--40℃，可采用任何不损坏包装箱和内装仪器的贮存形式。

──────────────

附加说明：

本标准由机械电子工业部丹东仪表研究所提出并归口。

本标准由丹东仪表研究所负责起草。

本标准主要起草人：贺国栋、武太峰。