- GB/T 5254-85锗单晶晶向X光衍射测定方法

中华人民共和国国家标准

锗单晶晶向X光衍射测定方法 GB/T5254-85

——————————————————————————————————————

本标准适用于测定锗单晶棒及片的晶向。

1原理

当一束波长为λ的单色X光入射到单晶表面，与晶体主晶面之间的掠射角θ符合布喇格定律时，将发生X光衍射。利用计数器探测衍射线，根据衍射线出现的位置，可以确定晶体的主晶向。应用X光定向仪测定锗单晶的晶向，一般使用铜靶的Ka辐射，经过镍滤光片，可以获得近似的单色X光，波长λ=0.154178nm。

布喇格公式：

adsinθ=nλ  …………………………………………………⑴

式中：θ—布喇格角（掠射角），度（分）；

λ—X光波长，λCuKa=0.154178nm；

n—干涉级，正整数；

d—衍射晶面间距，。

d=a／√h2+k2+l2    ……………………………………………⑵

式中：a—晶格常数，a=5.6575（Ge）；

h,k,l—晶面指数（密勒指数）。

入射X光束，衍射X光束和衍射面的法线在同一平面内，衍射X光束与透射X光束的夹角为2θ。

测量原理见图1。

图1

采用CuKd辐射为入射X光束时(λ=0.154178nm)，在锗的低指数晶面发生衍射的布喇格角（掠射角）

衍射角 h、k、l       布喇格角θ

1   1   1       13°39＇

2   2   0       22°40＇

3   1   1       26°52＇

4   0   0       33°02＇

3   3   1       36°26＇

4   2   2       41°52＇

2 试样

对被测面无特殊要求，光滑平整的良好切割面即可。单晶棒生长轴晶向的测定，应使被测面垂直生长轴。

3 测量仪器和设备

3.1 X光定向仪

定向仪主轴应与X光入射束严格垂直，试样台位置读数精度为5°。

3.2 X射线防护装置

4 测量步骤

4.1 锗片晶向偏离角的测定

4.1.1 初步确定晶片被测面的大致晶向，将锗片置于真空吸气试样台上（或弹簧试样台上）使被测面与X光入射束垂直（即被测面平行定向仪主轴）。

4.1.2 根据大致确定的主晶面的晶面指数，查表或计算相应的衍射角θ（布喇格角）。

4.1.3 计数管置2θ角位置。

4.1.4 试样台置θ角位置；调节试样台绕主轴转动，使衍射束的强度最大，记录试样台读数刻度盘上的数值（即掠射角）Ψ1。

4.1.5 试样以自身法线为轴。顺时针转动90°角，重复4.1.4条，并记录此时的掠射角Ψ2。

4.1.6 试样以自身法线为轴。顺时针转动90°角（此时相对初始位置转动了180°角），重复4.1.4条记录此时的掠射角Ψ3。

4.1.7 试样以自身法线为轴，顺时针转动90°角（此时相对初始位置转动了270°角）重复。

4.1.8 记录此时的掠射角Ψ4。

4.2 单晶生长轴的晶向偏离角的测定

4.2.1 单晶棒固定在夹具上，并安放在定向仪的主轴上使被测面垂直X光入射束（即晶体生长轴垂直定向仪主轴）。

4.2.2 按4.1.2~4.1.7条步骤进行测量。

5 结果的计算

5.1 计算晶向偏离角的水平和垂直分量α和β。

α=(Ψ1－Ψ3)/2  ………………………………………⑶

β=(Ψ2－Ψ4)/2  ………………………………………⑷

5.2 计算晶向偏离角Ψ

tgΨ=(tg2α+tg2β)1/2  …………………………………………⑸

当Ψ<5°时，上式简化为

Ψ=(α2+β2)1/2  ………………………………………⑹

6 测量报告

a.试样编号。

b.属于或接近的晶向。

c.晶向偏离角在水平和垂直方向上的分量α和β。

d.晶向偏离角Ψ。

e.操作人员及日期。

f.根据需要应写入的内容。

7 精确度

一般本标准可达到的精度不劣于±15′。

附录A

关于锗单晶晶向X光衍射测定方法的安全规定

（补充件）

A1 X光对物质有一定的穿透能力，射入人体会杀伤细胞，使人体组织受到一定的损伤。由于人体有相当的自身恢复机能，在不超过规定的照射剂量时，受害的细胞组织可以很快恢复机能。一般全身照射的每周最大允许安全剂量为01雷姆(rem)，实际正常操作远小于这个剂量。

A2 工作时，在X光主光束方向不应有任何人员，操作人员不应用手去拿试样，更不能在主光束方向观看。

A3 操作人员工作时，最好穿带防护衣，带铝玻璃眼镜。按国家有关规定，定期进行身体检查。

____________________

附加说明：

本标准由中华人民共和国冶金工业部、中国有色金属工业总公司提出。

本标准由北京有色金属研究总院负责起草。

本标准主要起草人翟富义。

国家标准局1984-01-17发布                 1984-12-01实施